汎用SEM（S-3000N）簡易マニュアル

HITACHI S-3000N Scanning Electron Microscope(SEM)

2017.6.22　平田

2018.5.31  早川

装置立ち上げ

- 電源投入

- EVAC POWERスイッチをONにする。

「ピー」と音がするが、異常ではない(約3分で止まる)。

R.P.(ロータリーポンプ)が始動し、排気系パネルのLOWランプとWAITランプが点灯する。

(2) DISPLAYスイッチをONにする。

点灯

- パソコンが自動的に立ち上がるので、パスワード『S-3000N』を入力してログインする。

(注)「SとNは大文字」

アプリケーションが自動で立ち上がる。

- 立ち上がったソフトの右下のVacuum(真空計)バーが赤(低真空)⇒緑(中真空)⇒青(高真空)になるのを待つ。青になったらさらに3分待つ。(砂時計使用)

排気(真空)について：D.P.(拡散ポンプ)が温まるまで25分程度かかる。WAITランプが消灯し、

自動排気が行われて、HIGHランプの点灯で排気(真空)完了。

電子ビーム立ち上げ

- 画面右上の　　　　　　　　にカーソルを合わせ、マウスの左をクリック、電子ビーム

条件を設定するウィンドをOPENにする。

加速電圧：Vacc(kV)の値を測定したい試料に合わせて変更する。

(通常、金属は15～20kV程度、それ以外は7kV以下。Maxは30kV)

加速電圧目安

金属　 　：15～20kV(高倍率なら25kVでも可)

ポリマー ：5～10kV(5kV以下の場合低加速電圧バイアスをチェック)

AFS(オートフィラメントサチレーション)：　中(標準モード)

オートスタート　：　チェック

- 設定後、ウィンドを閉じる。

- コントローラーの[Focus]つまみを動かし、ウィンド下部のWD(Working Distance)を

だいたい15mmにする。(アプリケーション画面下部)

超高倍率を得たい場合は、10mmに調整する。

- コントローラーの[MAGNIFICATION]で倍率を最低にする。

- をクリックして電子ビームをON。

試料の挿入

- 加速電圧がOFF (Vaccが0.00kV　　　　　　　　　)になっていることを確認する。

電子ビームがONになっている場合には           をクリックし、加速電圧をOFFにして、

電子銃保護のため冷めるまで3分待つ。(砂時計使用)

- 試料ステージが交換ポジション(EX position)であることを確認する。

X=0 mm		T=0°

Y=0 mm		R=任意

Z=15 mm

- コントローラーの[MAGNIFICATION]で倍率を最低にする。

- 装置右上のAIR/EVACボタンを押す。LOWランプが点灯し、資料室に空気が入り、

大気圧となる(約1分)。試料ステージをゆっくりと引き出す。(必ず手袋を着けて行うこと！)

- 取り付けてあるブランクの試料台を指でつまみながら「R」つまみを右にまわしながら外し、自分が観察したい資料を載せて観察台をステージに取り付ける。

試料台は、片手で固定し「R」つまみを左に回して取り付ける。 (落下防止のため)

- 静かにステージを押し込んで扉を閉め、扉の左上(ここを押しながらの文字)を軽く押さえながら

AIR/EVACボタンを押して試料室内空気を排気(真空に)する。

※ポンプの音が小さくなるまで手は添えておく。

- 画面右下のVacuum(真空計)バーが赤(低真空)→緑(中真空)→青(高真空)になるのを確認する。

さらにそこから3分待つ。(砂時計使用)

※バーが赤のままの場合は、リークしているので扉をもう一度押すかAIR/EVACボタンをもう一度

押して排気を一旦止め、再度上記7を行う。

像の観察

- 加速電圧を確認して電子ビームを立ち上げる。(電子ビーム立ち上げ項参照[3,4ページ])

※測定中に加速電圧を変更した場合は必ずAFSもしくはフルオートモードのAFS>AGA>AFC>ABCを行う。

- ScanモードTV1もしくはTV2を選択する。(クリックする毎にTV1、TV2に切り替わる。)

- ABC(Auto Brightness Contrast)をクリックして画像の明るさを自動調整する。その後、

コントローラーのBRIGHTNESSおよびCONTRASTつまみで微調整する。

- まず低倍でフォーカスを合わせる。電子線照射による試料ダメージがあるので、実際に観察したいところから外れた場所に試料ステージのX、Yつまみで移動させ、焦点調整をする。

焦点調整

AFCC(Auto Forces)をクリックしてオートで焦点をあわせる。もし自動でうまく合わない場合は、コントローラーの[Focus]つまみを回して調整する。

- 観察したい倍率より少し高い倍率で非点収差調整する。

非点収差調整［高さ・加速電圧を変えた時に毎回必ず行うこと］

(1)ASF (Auto Stigma) をクリックしてオートで非点収差調整する。

自動で合わない場合はScanモードRed Mを選択する。

(クリックする毎にRed F、Red M、RedSに切り替わる。)

(2) フォーカスつまみでアンダーフォーカス、オーバーフォーカスした時に像が上下左右に均等に

ぼけるようにSTIGMATOR/ALIGNMENTつまみを使って非点調整する。

※この設定後、[AFCC]はやらない方が良い。

※[STIGMATOR/ALIGNMENT]設定後、

[FOCUS]つまみで調節する。

(3) ScanモードTV1もしくはTV2に戻す。(クリックする毎にTV1、TV2に切り替わる。)

- 電子ビームの調整が終わったら、観察したい倍率へ低くし、試料ステージも観察したい位置へ、

X、Y、T、Rつまみで移動させる。

高倍率(数千倍以上)での試料の移動はコントローラーのIMAGE SHIFTのX、Yつまみで調整

する。

- スキャンモードをSlowにして像を観察する。(Slow f、またはSlow s)

(それぞれクリックする度にSlowf→Slow1、Slow2、Slows→Slow3、Slow4に切り替わる。)

画像取り込み

- Capture高精細を押す。

- 左側のキャプチャーBOXに画像が取り込まれる。(この時点ではメモリに入っているのみ)

- セーブしたい画像をクリックして選択し、セーブをクリックして保存する。

(注)保存場所は、DドライブのUSERフォルダ(ディスクトップの          フォルダー)

フォルダがない場合は、「新規フォルダ」をクリックしえフォルダを作成する。

ファイル名(任意)

- 保存したデータはCD-Rに焼いて取り出す。

(1)PCのDVDドライブを開け、空のCD-Rを挿入しドライブを閉じる。

(2)自動的にCD-Rのフォルダが開くので、上記3で保存するファイル類を入れて保存を押す。

ここに保存するファイルを入れ、左上の書き込みを押す!!

書き込みが終了すると自動的に

ドライブが開く!!

終了

- をクリックし加速電圧をOFFして、電子銃保護のため冷めるまで3分待つ。(砂時計使用)

加速電圧は10kVに変更する。

- 試料ステージを交換ポジション(EX position)にする。

X＝0 mm		T＝0 °

Y＝0 mm		R＝任意

Z＝15 mm

- コントローラーの[MAGNIFICATION]で倍率を最低にする。

- 装置右上のAIR/EVACボタンを押す。LOWランプが点灯し、資料室が大気圧に戻る。(約1分)

- 試料ステージをゆっくりと引き出す。

- 試料を外し、ブランクの試料台をつけておく。

(必ず手袋を着けて行うこと！)

- 静かにステージを押し込んで扉を閉め、扉の左上(ここを押しながらの文字)を軽く押さえながらAIR/EVACボタンを押して試料室を排気(真空に)する。

ポンプの音が小さくなるまで手は添えておく。

- 画面右下のVacuum(真空計)バーが赤(低真空)→緑(中真空)→青(高真空)になるのを確認。

- S-3000Nアプリケーションを終了する。

- Windowsを終了(シャットダウン)する。

- 装置左側にあるDISPLAYスイッチ(右)をOFF。続けてEVAC POWERスイッチ(左)をOFF。

(装置立ち上げ項参照[1頁])

①

②

（冷却水は数十分後に自動で止まるので操作不要）

- 使用簿に記入(忘れないように!!)